4/10μS  8/20μS 2mS

大电流 残压 方波

组合式冲击电流发生器使用说明书

一、用途

本装置主要用作对避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱作残压测量、通流容量试验、大电流冲击耐受试验。

二、简要工作原理

利用L、C、R回路，由已充电的电容C通过电感L、电阻R对非线性电阻负载放电，来产生符合标准要求的冲击电流波形，以满足试验要求。

三、主要技术指标

1、电流波形：4/10μS   8/20μS  2mS

2、电流幅值：4/10μS  100kA、

8/20μS  20kA

2mS      800A

3、主 电 容：MFW55/3.7 ×4

MFW20/10×12

4、点火方式：电动

5、电流极性：正（ 显示负极性）

6、电流测量：罗氏线圈

7、残压测量：电阻分压器

8、波形显示：示波器（美国泰克）

9、安全保护：过压、过流

10、工作电源：220V±10%  50Hz

四、操作规程

1、目测设备是否清洁完好；

2、接好被试品：将电阻片压在两电极之间，注意电阻片两端用铝箔（或铅片等）垫好；

3、取下放电接地棒；

4、接通主电源：将主电源空开掷“开”，同时注意设备有无异常现象。如发现异常，立即分闸，切断主电源；

5、接通示波器电源（示波器电源不受总电源控制）：按下示波器电源按钮，示波器通电，观察显示是否异常。详细操作规程见《示波器使用说明书》；

6、功能开关置于相应的位置：4/10  8/20  2mS。

7、设置预充电电压值(建议：开始设置低一点，慢慢增加，经验数据很重要)：调节“预设电压”旋钮，观察预设充电电压表，调节到所需电压值；

8、升压：先按充电速度“慢”钮几秒钟，降低充电电压起始值，再按 “复位”钮、 “充电”钮，然后根据充电速度适当调节快慢，注意升压速度要适中，太慢，效率低，太快电流太大，可能导致过流保护动作（按充电速度“快”或“慢”钮调节）。当到达预设电压值时，系统会自动断开充电电源；

9、点火：按下“点火”钮，接通放电球隙控制单元，进行点火。注意：点火时会因放电电流的大小不同发出不同的响声，当电流很大，或“被试品”闪络、击穿会发出很大的响声，请注意“防噪”；

10、读数：从示波器上读取试验数据，并记录；

11、放电：按下“放电钮”，系统自动放电，待电压降到1kV以下后，用放电棒直接触碰高压放电点，并将放电棒挂接在上面，确保电容器中无残留电荷，确保安全；

12、关机：将主电源空开掷“关”，关闭主电源。试验完毕。

13、下次试验，按一下复位钮，重复8~12即可。

五、装箱单

1、控制台               1台

2、示波器               1台

3、电容搁架             2 套

4、电容器 MFW55/3.7     4台

电容器 MFW20/10      12台

5、罗氏线圈             2个

6、电阻分压器           1个

7、充电变压器           2台

8、放电球               5对

9、合格证及保修卡       1份

10、检测报告            1份

11、说明书              1份

六、质量承诺

产品自发货之日起一年内，若因产品本身质量问题，导致用户不能正常使用，本公司负责保修；并郑重承诺，保修期外，本公司对产品实行终身维修服务。