GYC-5氧化锌压敏电阻测试仪

使 用 说 明 书

一、用途及特点：

GYC-5氧化锌阀片直流参数测试仪用于测量高能氧化锌阀片的压敏电压（UnmA）和0.5UnmA下的泄漏电流（Id）。

该测试仪采用高频高压技术，高压的产生、控制以及测量等环节有机结合，构成一个大的闭环系统，产生高精度恒流、恒压源，并有多重保护，安全可靠。测试仪测量系统数字化，稳定性好，精度高，检测结果以三位半LED数字显示，并有记忆功能，直观清晰。

二、简要工作原理

人工按一下检测量钮，便启动直流高压电源，由程序控制器从FL上采样，产生nmA的恒流通过试品，经FY自动测量UnmA值，然后又由程序控制器发出指令产生0.5UnmA的恒定电压加在试品上，进而从FL上测得流过MOA的电流Id。此两值UnmA和Id以LED数码分别显示在两块表头上，并可长时间保存，以便读数。最后，程序控制器关闭直流高压电源，自动放电，发出安全指示，告知测量完毕。

三、主要技术指标

1、测量范围：根据用户要求定制

压敏电压：0—5000V

泄漏电流：1999μA

恒流：1mA  10mA  20mA  30mA   40mA

2、分辨力：压敏电压：1V，

泄漏电流：1μA。

3、真确度：电压：1.5%+2个字

电流：1.5%+2个字

恒流：2%+2个字

4、工作电源：220V±10%   50Hz

四、操作规程

1、将测试仪面板上的接地端子可靠接地；

2、将试品接在“H”—“L”端子之间；

3、将调压旋钮逆时针方向调至最小位置；

4、接通测试仪电源；

5、测试：

将恒流开关置“1mA 10mA 20mA 30mA 40mA”中的任何一档，按下测量钮不放，调压旋钮左旋回零，红色报警灯亮，表明高压启动，提示注意高压安全，再右旋调压旋钮，此时电压表有相应的读数，绿色放电灯也会熄灭，测试仪已有高压输出。

a、手动：将恒流开关置“1mA”档，调压旋钮从零调至所需要的位置，读取电压值和电流值即为该压敏电阻在此电压下的泄漏电流，然后，松开测量钮，测试仪关闭高压，放电完毕后，绿色放电灯亮，测量完毕。调压旋钮右旋至最大为恒流1mA.

a、自动：按下测量钮不放，调压旋钮从零旋至最大，停留1~2秒后松开测量钮，测试仪自动完成UnmA和0.5UnmA下的泄漏电流的测量，并将所测量的数据锁存在电压表和电流表上，方便读数，待绿色放电灯亮后，表明测试仪已关闭高压，测量完毕。自动测量简易流程：开机→选择恒流值→按下测量钮不放→左旋调压钮回零→右旋调压钮至最大停留1~2秒→松开测量钮→绿灯亮→读数→关机。

五、误差调整

如果仪表使用一段时间后，发现有误差，则须进行调整。即：接好试品，取一块标准高阻电压表并接在高压端与地（外壳）间，按下测量钮不放，看仪器示值与标准表示值是否相等。如不相等，则须调整仪器表头背面的基准电位器。如下图所示：

六、注意事项

1、除严格执行本操作规程外，还必须严格执行常规高电压操作规程；

2、放电灯亮前，表示有高压输出，严禁人为触及高压电极或更换试品；

3、非专业人员，不得擅自打开外壳检修；

4、在测量过程中，如果保护灯亮，表示试品短路或开路，或UnmA＞5kV，或试品接线接触不良，此时，高压已自动消失，待放电灯亮后，按一下复位钮，将恢复到测量状态。

七、装箱单

1、测试仪主体       1台；

2、电源线           1根；

3、测试线           1套；

4、合格证及保修卡   1份；

5、说明书           1份。