2mS方波电流发生器

使 用 说 明 书

- 用途

本装置主要对避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱作通流容量试验，用于考核在过电压作用下避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱动作时耐受长时间冲击电流的能力。

二、简要工作原理

由集中参数电感L和电容C组成的链型网络，通过选择适当的参数到达链型网络波阻抗与负载电阻相匹配，产生符合标准要求的方波电流，以满足试验要求。

三、主要技术指标

1、电流波形：2mS方波

2、电流幅值：100-1000A

3、链 级 数：12级

4、点火方式：电动

5、波 阻 抗：＜8Ω

6、波形极性：正

6、电流测量：罗氏线圈

7、波形显示：示波器

8、安全保护：过压、过流

9、工作电源：220V±10%  50Hz

四、操作规程

1、目测设备是否清洁完好；

2、接好被试品：将电阻片压在两电极之间，注意电阻片两端用铝箔垫好；

3、取下放电接地棒；

4、接通主电源：将主电源分合闸旋钮旋至“开”，同时注意设备有无冒烟、晃动、异味等异常现象。如发现异常，立即按下分闸按钮，切断主电源；

5、接通示波器电源：按下示波器电源按钮，示波器通电，观察显示是否异常。详细操作规程见《示波器使用说明书》；

6、设置预充电电压值：调节预充电电压旋钮，观察预设充电电压表，调节到所需电压值；

7、升压：将调压器左旋复零，再右调至适当位置，按下充电电压合闸按钮，开始升压，注意升压速度要适中，太慢，效率低，太快电流太大，可能导致过流保护动作。当到达预设电压值时，系统会自动断开充电电源；

8、点火：观察无异常情况后，按下点火按钮，接通放电球隙控制单元，自动点火。注意：点火时会因放电电流的大小不同发出不同的响声，当电流很大，或被试品闪络、击穿会发出很大的响声，请注意“防噪”；

9、读数：从示波器上读取试验数据，并记录；

10、放电：按下放电按钮约2-3秒后松开，系统自动放电，待电压降到1kV以下后，用放电棒直接触碰高压放电点，并将放电棒挂接在上面，确保电容器中无残留电荷，确保安全；

11、关机：将主电源分合闸旋钮旋至“关”，试验完毕。

七、装箱单

1、控制柜               1台

含示波器             1台

2、电容柜               1 套

含电容器 MFW20-12    12台

电感线圈           12台

罗氏线圈           1个

充电变压器         1台

放电球             2对

3、合格证及保修卡       1份

4、说明书               1份

八、质量承诺

产品自发货之日起一年内，若因产品本身质量问题，导致用户不能正常使用，本公司负责保修；并郑重承诺，保修期外，本公司对产品实行终身维修服务。