MOA-30B避雷器检测仪使用说明书

一、用途及特点：

该检测仪用于检查10kV及以下电力系统用无间隙金属氧化物避雷器（MOA）阀片间接触不良的内部缺陷（在一定范围内替代局放仪），测量MOA的直流参考电压（U1mA）和0.75U1mA下的泄漏电流（Id）

该检测仪充分考虑了其实用性，它集直流高压电源、测量、控制系统为一体，将全部元器件浓缩在一个机箱内，体积小，重量轻，可携带到任何地方使用，现场只需接一根地线，一根高压线，按一下检测钮，即可完成全部项目的测量，方便、实用，是批量生产和现场试验的理想选择。

二、简要工作原理：

人工按一下检测钮，便启动直流高压电源，由程序控制器从FL上采样，产生1mA 恒流通过MOA，经FY自动测量U1mA值，然后又由程序控制器发出指令产生0.75 U1mA的恒定电压加在MOA上，进而从FL上测得流过MOA的电流Id。此两值U1mA和Id以LED数码分别显示在两块表头上，并可长时间保存，以便读数。最后，程序控制器关闭直流高压电源，自动放电，发出安全指示，告知测量完毕。

三、主要技术指标：

1、测量范围：压敏电压：10-33kV

泄漏电流：0-1000μA

2、准 确 度：±(1.5%+2个字)

3、分 辨 力：电流：1μA

电压：0.1 kV

4、工作电源：220V±10%，50Hz

5、外形尺寸：425×400×385mm

6、重    量：8kg

四、操作规程

1、将仪器外壳牢固接地。

2、接试品：将避雷器放在仪器自带的产品支架上。

3、接通电源，按下电源开关，检测仪内部自检后显示：报警灯亮，放电灯亮，两块表头指示值为零±2个字。如不为零，按一下检测钮，示值复零。

4、复位，按一下复位钮，报警灯灭，仪器进入检测待机状态。

5、检测：按下检测钮约2秒钟后松开，检测仪便自动完成MOA的全部检测项目，其结果显示如下：

①如果报警灯亮，表明MOA内部有接触不良或短路缺陷。待放电灯亮后，更换试品。按一下复位钮，进行下一次检测。

②如查报警灯不亮，表明MOA内部接触良好，检测仪自动转入测量U1mA和Id，并将检测结果分别记忆显示在两块表头上，待放电灯亮后，检测结束，更换试品进行下一次检测或关机。

③连续检测，重复步骤5即可。

五、误差调整

如果检测仪使用一段时间后，发现有误差，则须进行调整，即接好试品(假设该试品U1mA值为27.0kV）,按下检测钮看电压读数是否相等(27.0kV)，如不相等，须调整电压表头背面左边的基准电位置，如右图所示。调整完毕，松开检测钮。（不得用线性电阻作负载进行理论换算）。

建议使用我公司生产的“避雷器测校标样”作为校验基准。

六、装箱单

1、检测仪主体   1台

2、电源线       1根

3、合格证及保修卡    1份

4、使用说明书        1份

5、易损件备品（CA3140E） 1块

七、质量承诺：

产品自发货之日起一年内，若因产品本身质量问题，导致用户不能正常使用，本公司负责保修。保修期外，本公司对产品实行终身维修服务。